附件：

故障说明

一、设备基本信息

设备名称：多功能回声探测仪。

品牌及型号：美国 BioSonics DT-X。

故障部件：换能器（探头）。

设备序列号：DTX-12-286

换能器序列号：DT-07-200-0615-0181，换能器频率：200kHz

二、故障现象

设备主机无法正常连接和识别换能器，影响设备正常使用及水生态监测任务开展。

三、初步检查情况

经我院初步检查，相关连接电缆、连接线路及配套电脑未发现明显异常，初步怀疑故障位于换能器内部。

上述判断仅为我院预检结果，具体故障原因、损坏部件及维修方案需由美国 BioSonics 原厂进一步检测确认。

四、检测及维修重点

1检查换能器与主机之间的通信及识别功能；

2检查换能器内部相关组件及信号传输功能；

3根据原厂检测需要检查接口及密封状态；

4明确故障原因、维修可行性、拟更换配件及相关费用；

5维修后完成适用的校准、性能测试及返程联机调试。

五、相关资料

设备照片、换能器照片及现有预检记录，由我院按实际情况提供。供应商如需补充信息，可联系本公告所列技术联系人。